## Slide 1: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СПЕКТРОМЕТРОВ АЛЬФА-ИЗЛУЧЕНИЯ «СЭА-13П1» И CANBERRA ALPHA ANALYST
Кожанов А.А.
Акционерное общество «Государственный научный центр Научно-исследовательский институт атомных реакторов»
ВВЕДЕНИЕ
Одним из возможных методов регистрации альфа-частиц выступает альфа-спектрометрический анализ. С помощью данного анализа можно проводить измерения энергетического спектра альфа-частиц, идентификацию альфа-нуклидов и определять их содержания в измеряемых пробах.
Целью данной работы является сравнительный анализ метрологических характеристик альфа-излучающих установок «СЭА-13П1» и Canberra Alpha Analyst.
227Ac
223Ra
227Th
211Bi
1. альфа-спектрометрический анализ
Преимуществами данного метода является возможность определения почти всех основных альфа-излучателей. С его помощью можно также обнаружить содержащиеся в малых количествах нуклиды Pu-238, Pu-239, Cm-242, Cm-244. Однако имеются изотопы, например Pu-239 и Pu-240, альфа-пики которых трудноразличимы. К недостаткам альфа-спектрометрического анализа можно отнести сложность пробоподготовки образцов, относительно низкую разрешающую способность и сложность обработки полученных спектров [5].
Результаты анализа зависят от многих факторов, в том числе от процессов проотбора, пробоподготовки, условий проведения эксперимента. Поэтому целесообразно и актуально проводить исследования, которые позволят выявить оптимальные условия для проведения альфа-спектрометрических измерений, а также улучшить точность анализа.
В качестве детекторов альфа-излучения с наилучшей стороны зарекомендовали себя пассивные ионно-имплантированные планарные кремниевые детекторы (PIPS-детекторы). Преимуществами их являются высокая разрешающая способность, высокая чувствительность, тонкое входное окно, а также низкие уровни шума. Действие детектора основывается на полном поглощении энергии альфа-частиц, в результате которого образованные заряды преобразуются в электрические импульсы с амплитудой, пропорциональной поглощённой энергии частиц. Затем импульсы обрабатываются и, исходя из полученного альфа-спектра, производится анализ образца. Так как альфа-частицы теряют свою энергию при взаимодействии с молекулами воздуха, детектор помещается в вакуумную камеру, давление в которой поддерживается менее 0,5 мм. ртутного столба.
В спектрометрии ионизирующих излучений одной из важнейших характеристик является величина полной ширины пика на его полувысоте (ПШПВ). Вследствие физических процессов, происходящих в исследуемом веществе пробы, а также в зависимости от геометрии измерений пики полного поглощения в спектре отклоняются от дискретного значения и начинают расширяться, что осложняет проведение качественного и количественного анализа материалов. Поэтому возникает необходимость сужения пика при идентификации неизвестных изотопов, то есть снижения значения ПШПВ. Полная ширина пика на его полувысоте также определяет энергетическое разрешение спектрометра, то есть расстояние между двумя пиками, которые прибор позволяет идентифицировать как разные.
Пики в альфа-спектрах, измеренных с помощью высококачественных полупроводниковых кремниевых детекторов, обычно имеют величину ПШПВ около 30 кэВ, что позволяет решать некоторые практические задачи, но не обеспечивает полного разделения всех альфа-пиков. Причиной этого являются малые различия энергий некоторых регистрируемых частиц [5].
Список литературы:
Спектрометр энергии альфа-излучения полупроводниковый СЭА-13П1 ведомость эксплуатационных документов паспорт руководство по эксплуатации: ТУ 6240-003-23521658-96 (ДЦКИ.412131.003 ТУ) – 1996. введ. 06.02.96.
Руководство пользователя спектрометрической системой Genie 2000 2.1., техническое описание и инструкция по эксплуатации, Canberra Industries Inc. США.
Свидетельство № 413/955-18 от 5.03.2018 г. выдано ОАО «Радиевый Институт имени В.Г. Хлопина» на комплект образцовых спектрометрических источников альфа-излучения типа ОСАИ.
Свидетельство №513/182-19 от 22.10.2019 г. выдано ОАО «Радиевый Институт имени В.Г. Хлопина» на комплект образцовых спектрометрических источников альфа-излучения типа ОСАИ.
Еремеева Т.А., Чурсин С.С. Влияние геометрии измерений на точность альфа-спектрометрического анализа // ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ, ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 2017 : Сборник статей по материалам научно-практической конференции с международным участием (Севастополь, 11-15 сентября 2017). – Севастополь, 2017. ‒ С.452-454.
Комплекс программного обеспечения SpectraLine – ADA. Обработка альфа-спектров. Руководство пользователя. Москва п. Менделеево, ООО «ЛСРМ», 2019 г.
2. Спектрометры АЛЬФА-ИЗЛУЧЕНИЯ «СЭА-13П1» И CANBERRA ALPHA ANALYST
В основу работы спектрометров положен принцип преобразования энергии альфа-частиц, попадающих на полупроводниковый детектор, расположенный в вакуумной камере, в электрические импульсы пропорциональной амплитуды с последующей их регистрацией и анализом. В блок измерительной камеры альфа спектрометра «СЭА-13П1» (рисунок 1) и Canberra Alpha Analyst (рисунок 2) установлен кремниевый полупроводниковый детектор площадью чувствительной поверхности 450 мм2. Обработка спектров производится с помощью прикладного программного обеспечения SpectraLineADA. Измерение проб можно проводить на расстояние от 5 до 50 мм от детектора [1, 2].
2.1 Определение метрологических характеристик спектрометра
Подготовку установок к работе проводили в соответствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации. При проведении измерений выполняли следующие условия: температура окружающей среды (20  5) 0С, атмосферное давление (101  4) кПа, давление в камере блока детектирования не более 10-1 мм рт. ст., напряжение на детекторе (10  0,2) В, напряжение питания сети (220  4,4) В с частотой (50  0,5) Гц.
При измерениях использовали комплект образцовых спектрометрических источников ОСАИ, свидетельство № 413/955-18 [3] и №513/182-19 [4]. Согласно руководству по эксплуатации [1, 2] провели опробование установки. Опробование подтвердило работоспособность всех комплектующих спектрометра.
2.2 Проверка энергетического разрешения спектрометров
Установили контрольный источник альфа-излучения на основе Pu-238 в блок детектирования спектрометров. Провели m = 5 измерений. Суммарное число набранных импульсов было не менее 105. Время одного измерения составило 300 с. Для каждого сохраненного спектра с помощью программы SpectraLine ADA определили ширину аппаратурного пика на полувысоте. Рассчитали среднее значение энергетического разрешения,  (кэВ), по формуле:
(1)
где i – энергетическое разрешение i-го измерения;
m = 5 – число измерений.
В результате расчета для спектрометра «СЭА-13П1» фактическое значение энергетического разрешения аппаратурного альфа-пика в спектре источника Pu-238 из комплекта ОСАИ размещенного на расстоянии 50 мм от детектора составило 1=27 кэВ. Для спектрометра Canberra Alpha Analyst фактическое значение энергетического разрешения аппаратурного альфа-пика в спектре источника Pu-238 из комплекта ОСАИ размещенного на расстоянии 50 мм от детектора составило 2 =27 кэВ.
2.3 Проверка собственного фона спектрометров в диапазоне энергий альфа-частиц от 3 до 8 МэВ
Установили чистые подложки, имитирующую контрольный источник в блок детектирования спектрометров. Провели 15 серий измерений спектров фонового образца с экспозицией 6 часов. Спектры были сохранены в памяти ЭВМ в виде файла для последующей обработки. Количество отсчётов для детектора площадью 450 мм2 составило Nср1= 26 импульсов для СЭА-13П1 и Nср2 =31 импульс для Canberra Alpha Analyst. Скорость счёта фона составило, соответственно, nф1 = 0,001 0 имп/с и nф2 = 0,0014 имп/с.
Заключение
В результате работы по сравнению метрологических характеристик альфа-излучающих установок «СЭА-13П1» и Canberra Alpha Analyst были установлено, что энергетическое разрешение аппаратурного альфа-пика составляет 1=27 кэВ, 2=27 кэВ, значение относительной эффективности регистрации альфа-частиц в геометрии 50 мм от детектора составило 1,20 % и 1,98% соответственно, значение собственного фона спектрометра в диапазоне энергий от 3 до 8 МэВ составило nф1 = 0,0010 имп/с и nф2 = 0,0014 имп/с соответственно, программное обеспечение средства измерения соответствует заявленным идентификационным наименованиям и номерам версий согласно техническому описанию [6]. Также был изготовлен новый держатель для источников, с диаметром 25 мм и площадью активного пятна, не превышающую чувствительную площадь детектора для альфа-спектрометра «СЭА-13П1». В дальнейшем планируется изготовить коллиматор или коллиматорную систему для возможности дополнительной регулировки телесного угла [5], а так же провести процедуру метрологической поверки установки «СЭА-13П1» с последующим получением свидетельства о поверке.
Рисунок 2 – Модуль 7401 – альфа-спектрометр Canberra Alpha Analyst
Рисунок 1 – Блок альфа-спектрометра СЭА-13П1
2.4 Проверка относительной эффективности регистрации альфа-частиц
Установили источник альфа-излучения на основе контрольного источника Pu-238 в рабочей геометрии в блок детектирования спектрометра. Провели m = 5 измерений скорости счета ni, время одного измерения составило 300 с, число набранных импульсов в спектре не менее 20000. Полученные результаты скорости счета поправили на фон по формуле:
(2)
Рассчитали относительную эффективность регистрации альфа-излучения, %:
(3)
где Аэт = 5,4∙104 Бк – активность контрольного источника поправленная на дату измерений 21.08.19. Рассчитали среднее значение эффективности для каждого нуклида, отн.ед.:
(4)
Таким образом, значение относительной эффективности регистрации альфа-частиц в геометрии 50 мм от детектора составило εi1=1,20 % и εi2= 1,98%.